## 扬州泰州国际机场除颤监护仪采购招标文件

扬州泰州国际机场采用自主招标方式采购除颤监护仪2台，现邀请有意向且满足基本资质要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，明确如下事项：

一、项目内容

- 招标内容：除颤监护仪2台。

- 供货期：合同签订之日起  30  日内一次性供货至招标人指定地点。

- 招标限价（含税）：  贰拾伍万   元整。

二、合格投标人资格要求

2.1．投标人须为在中华人民共和国境内合法注册并具有有效独立企业法人资格的企业，遵守中国有关法律、法规、具有良好的商业信誉。

2.2．具有医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证，企业注册资金不少于人民币100万。

2.3. 投标人同时具有投标产品的合法代理商资格证明。

2.4. 投标产品生产企业或全国总代理商在江苏省内具有产品售后维修服务站点。

2.5.法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目

2.6.不接受联合体投标。

三、设备/物资清单及技术要求

详见附件一

四、评标方法

4.1评审办法：经评审的最低投标价法。（含税）

4.2.投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标文件处理：

（1）不满足合格投标人资格要求的。

（2）投标文件中的报价函未加盖投标人的公章的。

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交多份内容不同的投标文件，或对同一项目报有两个或多个报价的。

（5）改变招标文件提供的设备/物资清单中的数量的。

（6）未满足招标文件（附件一）所有技术要求的。

（7）未完全响应招标文件合同条款格式内容的。

（8）经评审委员会认定投标人的报价低于成本价的。

（9）超过项目招标限价的（如有）。

五、中标及合同授予

- 确定中标人后，招标人以书面方式通知中标人，并签订具体的采购合同，未接到中标通知的单位视为不中标，招标人没有义务解释不中标原因。

- 中标单位如在项目实施时,违反了国家法律法规或严重违反招标方公司相关规定，以及产品、服务质量差，不符合招标方要求，招标人可终止合同，取消该单位中标人资格，并没收全部履约保证金（如有）。招标方可通知第二候选单位中标。

- 招标人一旦发现投标人的投标文件中资质证明等材料文件造假，有权取消该投标人的中标资格并没收投标保证金及合同履约保证金（如有），且该投标人将被列入不诚信单位名单。

- 非招标人原因中标人拒签合同或中标人严重违约的，该中标人将被列入不诚信单位名单。

- 被列入不诚信单位名单的单位，招标人有权拒绝该单位之后其它项目的投标。

六、合同条款格式

详见附件二

七、投标文件的递交

1.投标文件组成：详见附件三

2.投标文件一式三份（正本一份、副本二份），并明确标明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准。密封后加盖公章，否则无效。

3.投标人在收到招标文件后，若需答疑，应以书面形式在投标文件的截止时间3天前向招标人提出。

4.开标前须将投标文件按通知要求递交至指定开标地点，开标约定时间之后递交无效。

5.联系人：张女士      联系电话：0514-86100120

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

2019年11 月04 日

附件一

设备/物资清单及技术要求

## 设备/物资清单：除颤监护仪2台。

## 二、技术性能参数及技术说明

除颤监护仪产品可用于成人，儿童，新生儿除颤监护功能；

显示器: ≥6.0英寸,彩色LCD显示，高背光显示，便于观察，可显示四通道波形, 支持数字放大，波形冻结功能；

开机≤3秒内成能量选择，智能自检等项目,以最快速度实施除颤；

除颤电流波形：双相波；

手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付，每台配置AED除颤电极片一幅；

工作模式：标配手动除颤，同步复律，AED（含语音提示功能），生命体征监护，内部放电，机器智能自检功能；

除颤能量: ≤300J, ≥12档能量选择；

快速充电：4秒内充电到200J，充电过程中可在屏幕上显示当前能量值；

ECG波形恢复时间：除颤放电后，心电波形在3秒内恢复；

心电导联：标配三导联，可选配6芯心电导联线，标配13种心率失常分功能；

电容：高性能集合式电容，确保性能稳定；

升级配置主流法呼吸末二氧化碳，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热时间不超过10秒，传感器重量不超过10g, IPX7防水等级，耐摔；

配置血氧饱和度测量：血氧饱和度探头采用平行夹设计，可水洗消毒；

- 自检指示：带有自检指示灯，每天自动自检并更新状态灯颜色，清晰指示仪器状态，并自动保存自检结果

- 自检功能符合中“中华人民共和国卫生行业标准-心脏除颤器安全管理”标准要求，除颤自检可显示打印放电能量值，能量值最大容许误差±4J或±15%；

- 电池：采用安全性高的环保电池；≥100次最大能量放电，≥180分钟监护功能。

标配AED功能，可用于成人及7岁以下患者，具有边按压边分析的持续室颤识别功能，可最小化减少CPR中断次数及时间；

使用环境：

工作温度：-5℃到45℃

防水防尘等级：IP44

振动冲击及跌落认证：通过MIL-STD-810F 514.5 Category 4 及MIL-STD-810F 514.5 Category 9 ，可用于救护车及急救直升机

仪器内置屏幕智能操作指导，带有电极板放置架，具有报警指示灯

数据存储：可存储≥160小时心电图连续波形，可存储周围环境音

附件二：合同条款格式

买卖双方根据《中华人民共和国合同法》之规定，本着友好合作、协商一致的原则，由买方同意购入、卖方同意出售以下设备/物资及服务事宜达成如下合同：

一、产品名称、规格型号、数量、价格：                         单位：元（人民币）

| 序号 | 品名 | 品牌型号 | 数量 | 税前单价 | 含税单价 | 税前总价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

二、质量要求、技术标准、供方质量负责的条件和期限：

1、具体技术标准及参数以买方招标文件为准；免费质保期24个月，从验收合格之日起算。

三、交(提)货时间、地点：

在合同有效期内，卖方于收到买方采购需求 30  日内向买方提供上述产品；交货地点为扬州泰州国际机场。

四、运输方式及到达站(港)和费用负担：

卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由卖方承担。货物及包装到交货地点的所有费用由卖方承担。

五、验收标准、方法及提出异议期限：

卖方向买方交货时需提供上述产品的合格证、保修卡、中文使用说明书、中文保养手册等相关配套资料，并按本合同第二条规定的要求及标准验收；以上产品经检验如有质量问题，买方可在一周内提出异议，卖方免费进行退换。

六、验收方式：

上述产品送到买方现场后，按约定的质量要求、技术标准进行验收。

七、付款方式：

合同签订生效且设备运抵交货地点、到货验收合格后，买方收到卖方提供的全额增值税专用发票后20天日内买方向卖方支付95%合同款；余款5%作为质保金，质保期满后、并在质保期内上述设备无质量问题，卖方能提供正常服务即可付清。

八、违约责任与争议处理：

1.本合同一经签订，任何一方均无权擅自终止合同（不可抗自然因素及合同约定除外），擅自终止方负全部责任。

2.卖方逾期交货的时间按周为单位计算，每一周逾期交货，卖方应向买方支付合同款的千分之三违约金，卖方超过约定期一月未交货，买方有权终止合同，卖方赔偿买方由此造成的损失；买方逾期付款的时间按周为单位计算，每一周逾期付款，买方应向卖方支付合同款的千分之三违约金。

九、解决合同纠纷的方式：

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成，可向买方所在地人民法院起诉。

十、合同有效性：

1.本合同自双方签字盖章之日起生效

2.本合同中未涉及到的内容，双方友好协商解决。

3.本合同一式六份，买方执叁份，卖方执叁份。

十一、售后服务：

1.质保期内，上述产品出现故障后，卖方在接买方通知后，2小时内响应，24小时内维修人员到达买方现场，并立即进行免费连续维修，直到排除故障，恢复正常使用；

2.质保期满后，如上述产品出现故障，仍应按质保期内中所述的时限内响应，可酌情收取维修成本费。

十二、其它约定事项：

1.买方的招标文件、卖方的投标文件作为本合同附件，具有同样的法律效力。

2.合同总价中，包含所有仪器、配件、安装、操作指导、税金等相关费用及卖方认为需要的其它费用。

买方：扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司         卖方：

（盖章）                                          （盖章）

代表：                                             代表：

日期：                                             日期：

附件三：投标文件组成

一、投标函（格式附后）

二、报价清单（格式附后）

三、法定代表人授权书（格式附后）

四、合格投标人资格证明文件（包括但不限于招标文件第二条内容）

五、证明投标人提供的货物及服务是合格的，且符合招标文件（附件一）的所有技术要求

六、投标人认为应提交的其它材料

一、投标函（格式）

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司：

（投标人全称）授权           （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的            （项目名称）的有关活动，为此：

- 提供投标文件规定的全部投标文件（正本   份，副本   份）。

- 提供按招标文件要求的货物的报价为人民币（大写）     元（RMB:    ）（详见报价清单）。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对招标文件提出质疑及/或争议的权利。

- 愿意向贵方提供任何与该项投标文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标文件或收到的任何投标文件。

- 我方授权贵方查询或调查我们递交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

- 我方承诺：招标人在其本国使用我方提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用我方提供的货物而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

- 我方承诺：现阶段国家没有标准的产品，在国家标准出台后我方将必须根据招标人要求无偿升级。

- 我方承诺：从合同签订之日起     日历日内完成供货工作。

- 我方承诺：本项目质保期     个月，质保期内非人为损坏所发生的故障或破损免费更换和维修。

- 与本投标文件有关的一切往来联系电话（手机）：          ；邮件地址：        。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日             期：

二、报价清单（格式）

项目名称：

| 序号 | 品名 |  | 品牌及型号 |  | 数量 | 不含税 单价（元） | 不含税 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税总报价（1+…） |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税税率（付款前须提供增值税专用发票） |  |  |  |  |  | % |  |
| 含税总报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  | 质保期 |  |  |  |

注：1.总报价包含设备/物资、随机附件、到扬州泰州机场运保费、安装费、进入机场飞行禁区办证费等相关费用及投标人认为需要的其它费用。

2.型号及配置参数需完全满足招标文件要求，否则可能被作废标处理。

投标人授权代表签字                         投标人全称（盖章）

三、法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称]参与投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖章）

法定代表人签字

被授权人签字

注：投标人非法定代表人签署文件，须提供授权书。